Kurzanleitung Digi Sonic P / E

Messgerät einschalten				Funktionsmöglichkeiten:

- Kalibrierung gestattet

- Kalibrierung

- Anzeige Kalibrierung Logger

- Anzeige Echo

- Messung Wandstärke

- Messen

(	5 x F-Taste

(	(

Messung Wandstärke

-	Wandstärkensensor an B-Port anschließen (auf die Nummerierung der Eingänge [B1 u. B2] achten.)

- Sensor mit Gel benetzen

- Sensor auf gereinigtes Rohr halten (waagerechter Strich des Sensors immer in Materialfaserrichtung)

- Wandstärke von Anzeige ablesen

(	3x F-Taste

(	(

Kalibrierung

Sensorkennziffer eingeben ((

- Kennziffer ist dem Typenschild des Sensors zu entnehmen

(	(

Sonden Mont. wählen ((

            - W bei D 10 – 25 mm

            - V bei D > 25 mm

            - / bei D > 400 mm

(	2 x (

Rohrabmessung wählen ((

            - O.D. = Außendurchmesser

            - Umfang

            - I.D. = Innendurchmesser

(	(

(	Maß eingeben in mm((

(	(

Rohrmaterial auswählen ((

- Stahl, Aluminium, Fibrocin., Nylon, PTFE, PE/PP, Plexiglas, PVC, Glas, Kupfer, Gusseisen, Grauguss, Edelstahl

(	(

Wandstärke eingeben  in mm((

(	2 x (

Qmin = kleinste Durchflussmenge wählen (meistens „Nulldurchfluss“) ((

- Bitte wenden -

(	(

Maßeinheit wählen ((

- 1/s, 1/min, 1/h, m^3/s, m^3/h, m^3/j

(s = Sekunde, min = Minute, h = Stunde, j = Jahr)

(	(

(	Qmax = max. Durchflussmenge (geschätzt) eingeben

- Entspricht auch 20 mA

(	2 x (

(	Dämpfung wählen ((

- Wert sollte zwischen 10 u. 20 s liegen

(	(

(	Memory wählen ((

- Wert sollte zwischen 5 u. 10 s liegen

(	2 x (

(	Medium wählen ((

- Wasser oder Andere

- Bei Auswahl Wasser ( 2 x (

- Bei Auswahl Andere ( (

- C0 = Schallgeschwindigkeit wählen ((

- Werte:	*	 Wasser 1403 bis 1543m/s

*	 Mineralöle 1200 bis 1300m/s

*	Wasser/Glykol ca. 1600m/s

*	Andere Stoffe s. S. 55 der Betriebsanleitung (BA)

- (

- Delta C einstellen ((

(Wert sollte zwischen 200 u. 400 liegen)

- 2 x (

(	Viskosität eingeben ((

- Wasser = 1,0 cSt

- Andere = siehe Herstellerangabe

(	(

(	Rauhigkeit einstellen ((

- Werte siehe Tabelle in BA Seiten 56 – 59

(meistens 0,01)

(	F-Taste

Sonde am Rohr befestigen

- Sonde mit Gel benetzen

- Nur an Steig- oder waagerechten Leitungen messen

- Sonde immer seitlich am Rohr, nie oben oder unten

- Sondenabstand ablesen und einstellen von Kerbe zu Kerbe

(	Position der Sonde bei Steigleitungen beliebig auf dem Umfang

(	2 x Stecker in Sonde fügen

(	2 x Stecker in Messgerät (Port A) fügen

- Bei negativem Messwert Stecker vertauschen

(	4 x F-Taste

(	(

Anzeige Echo 1				Anzeige Echo 2

- Punkt muss sichtbar sein und seine Position halten

(	F-Taste = Messung

# Text boxes

# AN/AUS

# F-TASTE

(/(

(/(